Informacinės matavimo sistemos laboratorinis

3 laboratorinis darbas

MATAVIMAI ELEKTRONINIU OSCILOGRAFU

Darba atliko: ISKf16 gr. stud. Žygimantas Bagdzevičius

Darbo tikslas: išanalizuoti šiuolaikiško elektroninio oscilografo struktūrinę schemą, veikimo principą, pagrindines metrologines savybes ir praktiškai išmokti juo matuoti svarbiausius elektrinių signalų parametrus bei patikrinti jo esminius metrologinius parametrus.

1.pav Naudoto oscilografo tipinė struktūrinė schema

Oscilografo HM 1507 – 3 trumpas aprašymas

SVARBIAUSI METROLOGINIAI IR EKSPLOATACINIAI PARAMETRAI

Vertikalusis kreipimas

Naudojimo būdai: I kanalas arba II kanalas atskirai, I kanalas ir II kanalas pasirenkant arba pakaitomis.

Suma arba skirtumas: iš I ir II kanalų

Invertavimas: I ir II kanalai XY naudojimas: per I kanalą (Y) ir II kanalą (X)

Dažnių juostos plotis: nuo 0 iki 150 MHz (-3 dB lygyje)

Pereinamosios charakteristikos užaugimo laikas: < 2,3 ns

Kreipimo koeficientas: 14 kalibruotų padėčių nuo 1 mV/pad iki 20 V/pad

Kalibruotų kreipimo koeficientų paklaidos:

1 mV/pad – 2 mV/pad: ±5 %(nuo 0 iki 10 MHz (-3 dB lygyje))

5 mV/pad – 20 V/pad: ±3 %

Įėjimo impedansas: 1 M  ir 15 pF

Įėjimo jungimas: su nuolatine įtampa (DC), tik kintamoji įtampa-(AC ), sujungtas su korpusu (GD)

Maksimali įėjimo įtampa: 400 V (nuolatinė+ kintamosios įtampos pikinė vertė)

Signalo vėlinimo laikas: apie 70 ns

Skaičiavimai ir rezultatai:

1 lentelė. Įtampų matavimo oscilografu ir paklaidų skaičiavimo rezultatai:

| Virpesio dažnis | Oscilografo kreipimo koeficientas, 2m V/padalai |  |  | Oscilografo kreipimo koeficientas, 100mV/padalai |  |  |  | Oscilografo kreipimo koeficientas, 1m V/padalai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatyta amp., V | Išmatuota amp., V | Paklaida, % | Etaloninė amp., V | Išmatuota amp., V | Paklaida, % | Nustatyta amp., V |  | Išmatuota amp., V | Paklaida, % |
| 20 Hz | 6 mV | 0,0058 | 3,33 | 300mV | 0,3 | 0 | 3 V |  | 2,96 | 3,3 |
| 20 kHz |  | 0,0062 | 3,33 |  | 0,3 | 0 |  |  | 2,96 | 3,3 |
| 500 kHz |  | 0,0060 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  | 3 | 0 |
| 1 MHz |  | 0,0058 | 3,33 |  | 0,3 | 0 |  |  | 3 | 0 |
| 15 MHz |  | 0,0043 | 28,33 |  | 0,28 | 6,6 |  |  | 2,8 | 6,67 |
| 20 MHz |  | 0,0036 | 40 |  | 0,264 | 12 |  |  | 2,76 | 8 |
| 25 MHz |  | 0,0030 | 50 |  | 0,248 | 17,33 |  |  | 2,6 | 13,33 |

Naudotos formulės:

X – išmatuota vertė, A – etaloninė vertė.

δ=X−AA∗100%

1pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 2mV, Virpesio dažnis 20 Hz,nustatyta 6mV

2pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 2mV, Virpesio dažnis 20 kHz,nustatyta 6mV

3pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 2mV, Virpesio dažnis 500 kHz,nustatyta 6mV

4pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 2mV, Virpesio dažnis 1 MHz,nustatyta 6mV

5pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 2mV, Virpesio dažnis 15 MHz,nustatyta 6mV

6pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 2mV, Virpesio dažnis 20 MHz,nustatyta 6mV

7pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 2mV, Virpesio dažnis 25 MHz,nustatyta 6mV

8pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 100 mV, Virpesio dažnis  20 Hz,nustatyta 300 mV

9pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 100 mV, Virpesio dažnis  20 kHz,nustatyta 300 mV

10pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 100 mV, Virpesio dažnis  500 kHz,nustatyta 300 mV

11pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 100 mV, Virpesio dažnis  1 MHz,nustatyta 300 mV

12pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 100 mV, Virpesio dažnis  15 MHz,nustatyta 300 mV

13pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 100 mV, Virpesio dažnis  20 MHz,nustatyta 300 mV

14pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 100 mV, Virpesio dažnis  25 MHz,nustatyta 300 mV

15pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 1 V, Virpesio dažnis  20 Hz,nustatyta 3 V

16pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 1 V, Virpesio dažnis  20 kHz,nustatyta 3 V

17pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 1 V, Virpesio dažnis  500 kHz,nustatyta 3 V

18pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 1 V, Virpesio dažnis  1  MHz,nustatyta 3 V

19pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 1 V, Virpesio dažnis  15  MHz,nustatyta 3 V

20pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 1 V, Virpesio dažnis  20  MHz,nustatyta 3 V

21pav. Oscilografo kreipimo koeficientas 1 V, Virpesio dažnis  25  MHz,nustatyta 3 V

22 pav. Oscilografo amplitudžių matavimų pagrindinės paklaidos dažninė priklausomybė, esant oscilografo kreipimo koeficientui, 2 mV/ padalai

23 pav. Oscilografo amplitudžių matavimų pagrindinės paklaidos dažninė priklausomybė, esant oscilografo kreipimo koeficientui, 100 mV/ padalai

24 pav. Oscilografo amplitudžių matavimų pagrindinės paklaidos dažninė priklausomybė, esant oscilografo kreipimo koeficientui, 1 V/ padalai

2 lentelė. Nustatyta amplitudė ir dažnis periodiniams signalų spektrams

| Įtampos forma | Amplitudė, Um, V | Dažnis, kHz |
| --- | --- | --- |
| Sinusinė | 1 | 5 |
| Stačiakampė | 1 | 5 |
| Trikampė nesimetrinė | 1 | 5 |

24 pav. Sinusinis signalas 1V ir 5kHz.

25 pav. Stačiakampis  signalas  1V ir 5kHz.

26 pav. Trikampis nesimetrinis signalas 1V ir 5kHz.

Išvados:

Išmokome matuoti pagrindinius elektrinių signal parametrus bei patikrinti metrologinius parametrus. Paklaida didėjo augant dažniui virš 15 MHz.  Esant 10 mV oscilografo koeficientui paklaida buvo nulinė, kai virpesio dažnis buvo mažesnis už 15 MHz. Esant 1V padalai paklaida buvo nykstamai maža nuo 500KHz iki 1 MHz virpesio dažniui. Dažnį didinant virš 1 MHz paklaida ėmė augti.  Išanalizuota šiuolaikinio elektroninio oscilografo struktūrinė schema, veikimo principas, pagrindines metrologines savybės ir praktiškai išmokta juo matuoti svarbiausius elektrinių signalų parametrus bei patikrinti jo esminius metrologinius parametrus.