Informacinės matavimo sistemos laboratorinis

4 laboratorinis darbas

VIRPESIŲ VIZUALIZAVIMAS IR PARAMETRŲ TYRIMAS KOMPIUTERIU

Darba atliko: ISKf16 gr. stud. Žygimantas Bagdzevičius

Darbo tikslas: Išnagrinėti ir praktiškai panaudoti virtualųjį oscilografą, sudarytą naudojant duomenų surinkimo (angl. DAQ) kompiuterinę plokštę NuDAQ PCI 9810TM ir programų paketu LabVIEW® sukurtą taikomąją programą Oscilografas. Ištirti svarbiausias šio virtualiojo oscilografo metrologines savybes.

Kompiuterinė DAQ plokštė NuDAQ PCI 9810

1.pav Kompiuterinės DAQ plokštės NuDAQ PCI 9810 struktūrinė schema

Darbo rezultatai:

1 lentelė. Virpesių dažnių matavimo virtualiuoju oscilografu rezultatai

Įtampos amplitudė: 1 V

| Stačiakampes formos virpesys | Generatoriaus dažnis | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oscilografu išmatuotas dažnis | 107,6 Hz | 1001,2 Hz | 10040 Hz | 100562 Hz | 917768 Hz |
| Trikampės simetrinės formos virpesys | Generatoriaus dažnis | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz |
|  | Oscilografu išmatuotas dažnis | 101 Hz | 1250 Hz | 11120 Hz | 100603 Hz | 1137656 Hz |

2.pav Stačiakampės formos virpesiai prie 100 Hz

3.pav Stačiakampės formos virpesiai prie 1 kHz

4.pav Stačiakampės formos virpesiai prie 10 kHz

5.pav Stačiakampės formos virpesiai prie 100 kHz

6.pav Stačiakampės formos virpesiai prie 1 MHz

7.pav Trikampės formos virpesiai prie 100 Hz

8.pav Trikampės formos virpesiai prie 1 kHz

9.pav Trikampės formos virpesiai prie 10 kHz

10.pav Trikampės formos virpesiai prie 100 kHz

11.pav Trikampės formos virpesiai prie 1 MHz

2 lentelė. Įtampos matavimo paklaidų tyrimo rezultatai

Virpesio forma sinusinė, virpesio dažnis: 40 kHz

| Virpesio amplitudės (Um) vertė | 15 mV | 0,1 V | 0,3 V | 0,5 V | 0,8 V | 1 V | 3 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oscilografu išmatuota virpesio amplitudė | 15 mV | 0,096 V | 0,299 V | 0,48 V | 0,79 V | 1 V | 3 V |
| Pagrindinės paklaidos santykinė vertė, % | 0 % | 4 % | 0.33 % | 4 % | 1.25 % | 0 % | 0 % |

Naudotos formulės:

X – išmatuota vertė, A – etaloninė vertė.

δ=X−AA∙100%

12.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 40 kHz o itampa 15 mV

13.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 40 kHz o itampa 0.1 V

14.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 40 kHz o itampa 0.3 V

15.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 40 kHz o itampa 0.5 V

16.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 40 kHz o itampa 0.8 V

17.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 40 kHz o itampa 1 V

18.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 40 kHz o itampa 3 V

3 lentelė. Įtampos matavimo paklaidos dažninė priklausomybė

Virpesio forma sinusinė, įtampos dydis: 1 V

| Virpesio dažnis | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | 5 MHz | 10 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oscilografu išmatuota įtampa, V | 0,95 V | 0,9 V | 0,97 V | 0,97 V | 0,89 V | 0,684 V |
| Pagrindinės paklaidos santykinė vertė, % | 5 % | 10 % | 3 % | 3 % | 11 % | 32.6 % |

19.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 1 kHz o itampa 1 V

20.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 10 kHz o itampa 1 V

21.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 100 kHz o itampa 1 V

22.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 1 MHz o itampa 1 V

23.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 5 MHz o itampa 1 V

24.pav Sinusinės formos virpesiai, kai virpesio dažnis 10 MHz o itampa 1 V

Išvados:

Pasinaudoję kompiuteriniu oscilografu, ištyrėme stačiakampės, trikampės ir sinusinės formos signalus, esant skirtingiems dažniams ir amplitudėms. Apskaičiavus ir palyginus su etaloniniais dydžiais gautų rezultatų paklaidas, matome, kad didžiausios paklaidos gaunamos esant žemiems ir aukštiems dažniams. Įtampos matavimo paklaidos, kai virpesio forma sinusinė, virpesio dažnis 40 kHz, nustačius 15 mV, 1 V ir 3 V paklaida buvo mažiausia (0 %), o didžiausios paklaidos buvo nustačius 0,1 V ir 0,5 V  (4 %). Įtampos matavimo paklaidos dažninė priklausomybė, kai virpesio forma sinusinė, įtampos dydis 1 V nustačius 10 MHz paklaida buvo didžiausia (32,6 %), o mažiausia buvo nustačius 100 kHz ir 1 MHz (3 %).Išnagrinėta ir praktiškai panaudotas virtualusis oscilografas. Ištirta svarbiausios šio virtualiojo oscilografo metrologines savybės.